## Slide 1
EUV反射镜检测技术
检测仪器 · 检测参数 · 检测操作
Extreme Ultraviolet Mirror Inspection Technology
2026年4月

## Slide 2
目 录
01 EUV反射镜概述
02 EUV反射镜检测的重要性
03 主要检测仪器
04 关键检测参数
05 检测操作流程
06 检测标准与规范
07 前沿技术与发展趋势

## Slide 3
01 EUV反射镜概述
什么是EUV反射镜？
EUV（极紫外）反射镜是EUV光刻系统中的核心光学元件。 EUV光刻使用波长为13.5nm的极紫外光，是当前最先进的 半导体制造技术之一，用于7nm及以下先进制程芯片制造。
应用场景
▸ ASML EUV光刻机（NXE:3400 / EXE:5000系列）
▸ EUV掩膜检测系统
▸ 同步辐射光束线
▸ EUV天文望远镜
反射镜结构
▸ 基底：ULE玻璃或Zerodur微晶玻璃
▸ 多层膜：Mo/Si交替沉积，40-60个双层对
▸ Mo层约2.8nm，Si层约4.1nm
▸ 双层周期约6.9nm
▸ 保护层：Ru（钌），厚度约2-3nm
▸ 理论反射率约74%，实际可达约70%

## Slide 4
02 EUV反射镜检测的重要性
对光刻成像质量的影响
▸ 面形误差直接影响光刻系统的波前像差
▸ 表面缺陷会导致光刻图形的缺陷
▸ 反射率均匀性影响曝光剂量均匀性
▸ 散射光影响光刻对比度
检测精度要求
检测项目 | 精度要求 | 重要性
面形精度 | < 0.1nm RMS | ★★★★★
表面粗糙度 | < 0.1nm RMS | ★★★★★
反射率 | > 67% | ★★★★★
缺陷检测 | > 50nm缺陷 | ★★★★☆
多层膜均匀性 | < 0.02nm | ★★★★☆

## Slide 5
03 检测仪器 — 面形检测
Fizeau干涉仪
▸ 原理：参考面与被测面反射光干涉
▸ 设备：Zygo VeriFire、4D PhaseCam
▸ 精度：面形精度可达λ/20 (~30nm PV)
▸ 特点：全口径测量，速度快
CGH辅助干涉测量
▸ 原理：CGH产生理想非球面波前
▸ 精度：面形精度可达0.3nm RMS
▸ 特点：适用于大偏离量非球面
▸ 应用：EUV投影物镜非球面检测
坐标测量机（CMM）
▸ 设备：Panasonic UA3P、Zeiss PRISMO
▸ 原理：触针式或光学探针逐点扫描
▸ 精度：面形精度可达50nm PV
▸ 特点：适用于自由曲面和非球面
长程轮廓仪（LTP）
▸ 原理：测量表面各点斜率重构面形
▸ 设备：ALS开发的各代LTP
▸ 精度：斜率精度可达0.1μrad
▸ 应用：同步辐射光学元件面形检测

## Slide 6
03 检测仪器 — 表面粗糙度/微观形貌
原子力显微镜（AFM）
▸ 原理：探针与样品表面原子力相互作用成像
▸ 设备：Bruker Dimension Icon、Park NX20
▸ 分辨率：横向<1nm，纵向<0.1nm
▸ 扫描范围：1μm×1μm 至 100μm×100μm
▸ 特点：三维形貌测量，最高精度
▸ 局限：测量面积小，速度慢
白光干涉显微镜
▸ 原理：白光短相干长度垂直扫描干涉
▸ 设备：Zygo NewView、Bruker ContourGT
▸ 纵向分辨率：<0.1nm
▸ 测量范围：视场可达数mm
▸ 特点：非接触测量，速度较快
▸ 应用：中频粗糙度（MSFR）检测
光散射测量仪
▸ 原理：通过测量表面散射光分布推算粗糙度
▸ 类型：TIS（总积分散射）、ARS（角分辨散射）、BRDF（双向反射分布函数）
▸ 设备：Schmitt Industries TMS系列 | 特点：快速大面积检测，非接触

## Slide 7
03 检测仪器 — 反射率与缺陷检测
EUV反射率计
▸ 波长：13.5nm下直接测量反射率
▸ 光源：同步辐射或EUV等离子体光源
▸ 设施：PTB（德国）、LBNL ALS（美国）、NSRL（中国）
▸ 精度：反射率测量精度<0.1%
▸ 参数：绝对反射率、均匀性、波长响应曲线
X射线反射率测量（XRR）
▸ 原理：掠入射X射线反射分析多层膜
▸ 设备：Bruker D8、Rigaku SmartLab
▸ 可测：膜层厚度、界面粗糙度、膜层密度
▸ 精度：厚度精度<0.01nm
暗场缺陷检测
▸ 原理：利用缺陷散射光信号检测
▸ 设备：KLA Surfscan、Lasertec MAGICS
▸ 灵敏度：可检测>20nm颗粒缺陷
▸ 特点：高速大面积扫描
光化学检测 & 电子束检测
▸ 光化学：EUV波长下直接检测缺陷
▸ 设备：AIMS EUV、SHARP显微镜
▸ 电子束：SEM扫描成像，分辨率<1nm
▸ 特点：能发现实际光刻中会打印的缺陷

## Slide 8
04 关键检测参数 — 面形与表面质量
面形参数
参数 | 定义 | 典型要求 | 测量方法
PV | 面形最高点与最低点之差 | < 2nm | 干涉仪
RMS | 面形偏差的均方根值 | < 0.1nm | 干涉仪
斜率误差 | 表面法线方向偏差 | < 0.5μrad | LTP
功率谱密度PSD | 面形误差的频域分析 | 符合规格曲线 | 干涉仪+AFM
表面质量参数
参数 | 空间频率范围 | 典型要求 | 测量方法
HSFR（高频粗糙度） | > 1μm⁻¹ | < 0.10nm RMS | AFM
MSFR（中频粗糙度） | 1mm⁻¹ ~ 1μm⁻¹ | < 0.10nm RMS | 白光干涉
LSFR（低频粗糙度） | < 1mm⁻¹ | < 0.20nm RMS | 干涉仪
全频段PSD | 覆盖所有空间频率 | 满足PSD规格 | 综合测量

## Slide 9
04 关键检测参数 — 光学性能与缺陷
光学性能参数
参数 | 定义 | 典型要求 | 测量方法
峰值反射率 | 13.5nm波长处的反射率 | > 67% | EUV反射率计
反射率均匀性 | 全口径反射率变化 | < 0.2% | EUV反射率计
中心波长 | 反射率峰值对应波长 | 13.5±0.02nm | EUV反射率计
带宽 | 反射率半高全宽 | ~0.6nm | EUV反射率计
缺陷参数
参数 | 定义 | 典型要求 | 测量方法
缺陷密度 | 单位面积的缺陷数量 | < 0.003个/cm² | 暗场检测
最小可检测缺陷 | 可检测的最小缺陷尺寸 | > 50nm | 暗场检测
相位缺陷 | 多层膜内部缺陷 | 零缺陷 | 光化学检测
振幅缺陷 | 表面颗粒或凹坑 | 零缺陷 | 暗场/SEM

## Slide 10
05 检测操作流程 — 检测前准备
环境准备
▸ 洁净室等级：ISO 5级或更高
▸ 温度：20±0.5°C
▸ 湿度：45±5%RH
▸ 振动隔离：<0.5μm/s
仪器校准
▸ 标准样品校准干涉仪
▸ AFM探针校准与更换
▸ 反射率计标准样品校准
▸ 记录校准数据
样品准备
▸ CO₂雪花清洗/超声清洗
▸ 适当夹具固定样品
▸ 避免接触光学面
▸ 记录样品信息

## Slide 11
05 检测操作流程 — 面形检测
① 将反射镜放置于干涉仪测试台
→
② 调整干涉仪对准（倾斜、离焦）
→
③ 获取干涉图（多帧取平均）
④ 相位提取（PSI或VSI算法）
→
⑤ 减去参考面误差（系统误差校准）
→
⑥ Zernike多项式拟合
⑦ 计算PV、RMS等面形参数
→
⑧ PSD分析
→
⑨ 生成检测报告

## Slide 12
05 检测操作流程 — 粗糙度与反射率检测
表面粗糙度检测流程
▸ 选择测量点位（5-9个点）
▸ AFM测量：安装探针→设扫描参数→逐点扫描→计算HSFR
▸ 白光干涉：选物镜→聚焦→扫描干涉→计算MSFR
▸ 合成全频段PSD曲线
▸ 与规格对比，生成报告
反射率检测流程
▸ 安装样品到反射率计样品台
▸ 真空系统抽真空（<10⁻⁴ Pa）
▸ 光源预热稳定
▸ 标准样品校准
▸ 设置测量参数（波长、入射角、步长）
▸ 多点位反射率测量
▸ 数据记录、分析、绘制分布图
缺陷检测流程
▸ 装载样品 → 设定扫描参数 → 全口径扫描 → 缺陷图生成 → 缺陷分类 → 复查确认 → 统计分析 → 标准对比判定

## Slide 13
06 检测标准与规范
国际标准
▸ ISO 10110-5：面形公差
▸ ISO 10110-7：表面疵病
▸ ISO 10110-8：表面粗糙度
▸ ISO 14644：洁净室标准
▸ SEMI P37：EUV掩膜基底规范
▸ SEMI P38：EUV掩膜缺陷检测
行业规范
▸ ASML光学元件内部规范
▸ Zeiss光学质量标准
▸ ITRS/IRDS半导体技术路线图
▸ 各光学制造商企业标准

## Slide 14
07 前沿技术与发展趋势
High-NA EUV的检测挑战
▸ 数值孔径从0.33提升至0.55
▸ 面形精度要求更高（<0.05nm RMS）
▸ 需要更大口径检测设备
▸ 自由曲面面形检测需求增加
检测技术发展方向
▸ 在位检测：光刻机内实时波前检测
▸ 自适应光学校正技术
▸ 机器学习辅助缺陷分类与面形预测
▸ 多模态融合检测与大数据分析
国内发展现状
▸ 中科院长春光机所：EUV光学元件研制
▸ 中国科大国家同步辐射实验室：EUV反射率标定
▸ 清华大学：EUV光源与光学技术研究
▸ 相关企业：国望光学、奥普光电等

## Slide 15
谢谢！
Thank You!